## Slide 1: Nároky na „umělé srdce“ TAH (total artificial heart)
Životnost 108 - 109 cyklů (2,3. 108 – 5 let)
Stoprocentní bezporuchovost
Spotřeba energie 5 – 10% celkové tělesné spotřeby – nutný vnější energetický zdroj
Veškeré další problémy jako u VAD
Dokonalá regulace – sladění charakteristik průtok-tlak obou čerpadel (snímání frekvence kontrakcí síní, aortálního tlaku, tlaku v pravé síni, celkového periferního odporu, spotřeby kyslíku).
TAH obvykle nahrazuje jen komory, výhodou je kromě snadnějšího chirurgického zákroku zachování přirozeného EKG.
V osmdesátých letech intenzívní vývoj v Brně – max. přežití experimentálních telat 6 měsíců, v USA v tutéž dobu 10 měsíců.
Náklady: Přístroj: 25 – 75 000 USD
Operace: cca 100 000 USD
Udržování: cca 15 000 USD/rok

## Slide 2: Umělé srdce (TAH) typu Jarvik 7
Tento přístroj sestává ze dvou polyuretanových vzduchem poháněných čerpadel kulového tvaru, opatřených diskovými chlopněmi. Tepová frekvence se dá měnit v rozsahu 40-120 tepů/min. Umělé srdce je upevněno k přirozeným síním příjemce, jeho ovládací přívody vzduchových komor jsou vyrobeny z vyztužených polyuretanových trubic. V místech, kde tyto trubice procházejí pokožkou jsou potaženy velurem pro dosažení lepší kompatibility s tkáněmi a usnadnění pohybu pacienta. Rozměrná vnější řídicí jednotka přístroje je standardně napojena na zdroje elektřiny, tlakového vzduchu a vakua, ale umožňuje krátkodobý nezávislý provoz např. při transportu pacienta.
Toto srdce bylo poprvé použito jako trvalá náhrada v r, 1982 s nejdelším přežitím 620 dní. Používá se pro překlenutí doby do transplantace. než je nalezen vhodný dárce pro transplantaci srdce. Většina pacientů indikovaných pro tuto transplantaci totiž umírá dříve, než je nalezen vhodný dárce.

## Slide 3: Umělé srdce (TAH) Abiocor
Společný projekt firem Abiomed a Penn State, implantabilní srdeční náhrada Abiocor na rozdíl od předchozích nepotřebuje žádné trubice či vodiče procházející pokožkou, pacient již není připoután k rozměrné řídící jednotce.
Implantabilní srdeční náhrada Abiocor II je oproti předchozímu menší a velikostí vyhovuje pro implantaci u většiny pacientů. Je navrženo na pětiletou životnost. Do klinických zkoušek mělo jít v r. 2006, do běžného užívání v r. 2008. Cena samotného přístroje cca 75 000 USD.

## Slide 4: Přínos používání TAH
Umělé srdce (TAH) nahrazuje obě srdeční komory a tak eliminuje problémy, které obvykle nastávají v překlenutí doby do transplantace srdce při použití levostranných nebo oboustranných podpůrných čerpadel (VAD), jako srdeční selhání, chlopenní regurgitace, srdeční arytmie, tvorba sraženiny uvnitř komor, snížený krevní průtok.
Srovnávací studie (2004) University of Arizona Sarver Heart Center (81 pacientů - srovnávací skupina bez použití TAH 35 pacientů).
  Přežití do transplantace s aplikovaným TAH 79% oproti 46% (srovnávací).
  Jednoroční přežití 70% oproti 31% ve srovnávací skupině.
  U pacientů, kteří se s aplikovaným TAH dočkali transplantace srdce byla míra přežití 86% po jednom roce po transplantaci a 64% po pěti letech od transplantace (míra srovnatelná s pacienty s přímo provedenou transplantací).
Výsledky prokazují významné zlepšení šancí na přežití při použití TAH u pacientů s nevratným oboustranným srdečním selháním, kteří jsou kandidáty na transplantaci srdce.