## Slide 1: Typy cévních náhrad
Biologické náhrady
  autotransplantát
    homologní
    analogní
    heterologní
  allotransplantát
  xenotransplantát
Umělé náhrady – cévní protézy
  neporézní
  porézní
    tkané
    pletené
      hladké
      vrapované
  Kombinované
  Vyráběné tkáňovým inženýrstvím (tissue engineered grafts)
Používají se převážně pro náhrady tepen.
Vysvětlení termínů:
autotransplantát - cévní štěp odebraný z vlastního organismu
allotransplantát – štěp odebraný z jiného člověka
xenotransplantát - štěp odebraný z organismu jiného živočišného druhu
homologní – pro náhradu tepny použit štěp ze stejného orgánu (tepny)
analogní – pro náhradu tepny použit štěp ze podobného orgánu (žíly)
heterologní - pro náhradu tepny použit štěp z jiného orgánu (např. střeva)
tissue engineered grafts – primární náhrada (nosná mřížka – umělá nebo z pupečníkové žíly) se naočkuje kmenovými buňkami pacienta a v bioreaktoru se zatěžuje pulzujícím tlakem a smykovými silami, aby se remodelací zvýšila její tuhost a pevnost)

## Slide 2: Příklady struktury a provedení cévních protéz
Struktura tkané cévní protézy
Struktura pletené cévní protézy
Tvar vrapované cévní protézy, odolné proti zalomení při ohýbání

## Slide 3: Vlastnosti cévních náhrad
Pórozita – je nutná pro fixaci a výživu neointimy. Větší pórozita zlepšuje vhojení protézy.
Kvantifikuje se měřením propustnosti protézy pro vodu přes 1 cm2 protézy za 1 minutu při tlaku 120 mm Hg.
Pórozity některých cévních protéz:
  tkaná protéza Edwardsova – 30 ml.min-1 cm2 – prakticky nepropustná pro krev
  pletené protézy VÚP – 1000-4000 ml.min-1 cm2 – nutné předsrážení v krvi pacienta
  kombinované protézy používají ještě poréznější úplet (5000-20000 ml.min-1cm2), nelze utěsnit předsrážením. U nich se pak rozlišuje pórozita:
      implantační
      biologická – trvalá, po vstřebání vstřebatelných složek
Sterilizace se provádí - teplotou (autoklávy) u cévních protéz nelze
- ozáření je u cévních protéz nejvhodnější
- chemicky (např. etylénoxidem).
úplet
kolagenní samonosná trubice
Kolagenní trubice se postupně vstřebává, doba vstřebávání se prodlužuje vytvrzováním kolagenu
Kombinovaná cévní protéza

## Slide 4: Mechanické vlastnosti cévních protéz
Modul pružnosti 6 – 60 MPa podle typu protézy
protézy VÜP 23-27 MPa, významná hystereze. Tuhost v obvodovém směru výrazně vyšší než u tepny – otázka příčin zarůstání protéz malých průměrů (z tohoto důvodu se používají většinou od průměru cca 6 mm ).
Kolagenní samonosné trubice
kombinovaných protéz
  nevytvrzené
    pevnost 10MPa,
    tažnost 100-200 %
  vytvrzené
    pevnost 25-40 MPa
    tažnost 2-7 %
Příklad deformačně napěťové křivky cévní protézy (DK 1n)

## Slide 5: Závislost modulů pružnosti různých cévních protéz na frekvenci zatěžování
Závislost modulu pružnosti na frekvenci zatěžování
2 – protéza Ra VÚP Brno
3 – protéza Goretex
6 – protéza DK 1n VÚP Brno
7,8 – protézy MF VÚP Brno
Požadavky na mechanické vlastnosti protéz:
Tangenciální tuhost srovnatelná s tepnou
Nízká podélná tuhost – namáhání stehů
Vysoká torzní tuhost pro zavádění tunelátorem (nebezpečí podélného překroucení)
Snížení rizika ztráty tvarové stability pro tepny výrazně ohýbané - vrapování.

## Slide 6: Typy spojení cév a cévních náhrad
Koncem ke konci Koncem ke straně Stranou ke straně
Koncem ke konci - průměr protézy se volí 1,2 – 1,5-krát větší než průměr tepny (menší deformace, zarůstání).

## Slide 7: Příklady použití žilních bypassů a umělých cévních náhrad u povrchové stehenní tepny
Umělá cévní náhrada
Neprůchodná tepna
Žilní bypass
Spojení koncem ke konci
Spojení koncem ke straně

## Slide 8: Příklady připojení cévních náhrad „koncem ke straně“
Zúžení tepny
nevhodným provedení spoje

## Slide 9: Výpočtový model rozložení rychlostí proudění za anastomózou

## Slide 10: Příklady technik zlepšujících reologické poměry v anastomóze

## Slide 11: Příklady spojení tepen a cévních náhrad „koncem ke konci“

## Slide 12: Náhrada vzestupné aorty cévní protézou